## Data administrasi
LAPORAN HASIL UJI KESESUAIAN
PESAWAT SINAR-X RADIOGRAFI UMUM
A. | DATA ADMINISTRASI
| 1 | Nomor izin pesawat |  | : | …………
| 2 | Pemegang Izin |  | : | …………
| 3 | Instansi |  | : | PT. Proteindo Karya Sehat
| 4 | Alamat |  | : | RS. Mitra Keluarga Bekasi, Jl. Jend. A. Yani, Kayuringin
[5 empty] | Bekasi |  | ,
| 5 | Telepon / fax |  | : | ………… |  | / | ………….
| 6 | Nama PPR/ No. SIB |  | : | ………… |  | / | …………
| 7 | Lokasi unit |  | : | …………
| 8 | Tanggal uji |  | : | …………
| 9 | Nomor Laporan Hasil Uji |  | : | …………
B. | DATA KONFIGURASI PESAWAT
| 1. | Jenis Pesarat |  | : |  | Radiografi Umum [Terpasang Tetap]
Radiografi Umum [Mobile]
Radiografi Umum [Portable]
| 2. | Generator/panel kendali
|  | a. | Pabrikan/merk | : | ………….
|  | b. | Model/tipe | : | ………….
|  | c. | Nomor seri | : | ………….
|  | d. | Tahun pembuatan | : | ………….
|  | e. | Tipe generator | : |  | 1 pulsa |  |  | 2 pulsa |  | capacitor disc.
[6 empty] | 6/12 pulsa |  |  | Med/HF
|  | f. | Kapasitas maksimum | : |  | kVp |  |  | mA | s |  | mAs
|  | g. | mA kontinu | : |  | mA |  |  | terbaca |  |  |  | *Nilai mA kontinu (continuous current) diisi sesuai spek generator
|  | h. | Alarm penyinaran | : |  | audio |  |  | visual |  |  |  | *Nilai mA kontinu dikosongkan bila tidak tercantum pada plat atau manual generator
|  | i. | Tombol penyinaran | : |  | panel |  |  | kabel |  | di luar ruangan
| 3. | Wadah tabung
|  | a. | Pabrikan/merk | : | …………..
|  | b. | Model/tipe | : | …………..
|  | c. | Nomor seri | : | ……………
|  | d. | Filter bawaan/inheren | : |  | mm Al |  |  | pada | kVp
|  | e. | Penanda titik fokus | : |  | ada
| 4. | Tabung insersi
|  | a. | Pabrikan/merk | : | …………
|  | b. | Model/tipe | : | …………
|  | c. | Nomor seri | : | …………
|  | d. | Ukuran fokal spot | : | kecil: |  | mm |  | besar: | mm
|  | e. | Rating maksimum | : |  | mA |  |  | pada | kVp
| 5. | Kolimator berkas cahaya | [11 empty] | mA/s
|  | a. | Pabrikan/merk | : | …………..
|  | b. | Model/tipe | : | ………….
|  | c. | Nomor seri | : | …………
|  | d. | Filter tambahan | : |  | mm Al ekuivalen
|  | e. | SID* minimum | : |  | cm |  |  | * SID : jarak focus-receptor (kaset)
| 6. | Mode Penyinaran
|  | a. | AEC | : |  | tersedia |  |  | digunakan
|  | b. | Seting mA , s | : |  | mAs |  |  | mA/s
| 7. | Sistem Pencitraan |  | : |  | CR |  |  | DR |  | Film
C. | DATA MEKANIK PESAWAT
| 1. | Arah tabung-bucky (mounting) |  | : |  | dinding |  |  | lantai |  | langit-langit
| 2. | Kondisi dudukan tabung |  | :
|  | a. | eksposi 'off' | : |  | tidak stabil/berubah sendiri
|  | b. | ekposi 'on' | : |  | tidak stabil |  |  | bergetar/bersuara
| 3. | Pergerakan bucky |  | : |  | dapat mengikuti pergerakan tabung dengan baik

## Data Uji
DATA UJI | [10 empty] | PENJELASAN FORM UJI
A. | Kolimasi Berkas Sinar-X
| 1. | Iluminasi
| Alat Ukur | [6 empty] | SID (cm) | 100
| Lapangan |  |  |  | 25 cm x 25 cm
|  |  |  | Titik ukur | Pengukuran (Lux) | Rerata (Lux) | Cahaya latar (Lux) | FK | Hasil Uji (Lux) | Nilai lolos uji
|  |  |  | Area 1 | [5 empty] | ≥ 100 lux | * No.area berdasarkan posisi Anoda-Katoda: area 1 & 3 di sisi Anoda, dan area 2 & 4 di sisi Katoda
Area 2
Area 3
Area 4
Iluminasi Lolos?
| 2. | Selisih lapangan kolimasi dengan berkas sinar-X
| kVp-set |  | 60 |  | mAs-set | 5 |  | SID (cm) | 100
Lap. (cm)
|  | Kesesuaian |  | Titik ukur | Tepi lap. cahaya (cm) | Tepi lap. sinar-X (cm) | ¦∆1¦ + ¦∆2¦ (% SID) | ∆X + ∆Y (% SID) | Nilai lolos uji
|  |  |  | X1 |  |  |  |  | ∆X dan ∆Y ≤2% SID, ¦∆X¦+¦∆Y¦ ≤3% SID |  | * Bila ada 2 (dua) ukuran fokus, uji hanya dilakukan untuk fokus besar
|  |  |  | X2 | [6 empty] | * Posisi tepi berdasarkan posisi Anoda-Katoda: X1 di sisi Anoda, dan X2 di sisi Katoda.
|  |  |  | Y1 | [6 empty] | * Hasil uji harus disertai citra film kolimasi, dikirim dalam bentuk soft file dengan format pdf atau image (jpg, dll)
Y2
Kolimasi Lolos?
| 3. | Ketegaklurusan berkas sinar-X
|  | Ketegaklurusan |  |  |  | Hasil ukur (°) |  |  | Nilai lolos uji
3°
Ketegaklurusan Lolos?
B. | Generator dan Tabung Sinar-X
1. | Uji akurasi tegangan (kVp) dan informasi data dosis keluaran radiasi
Alat Ukur
| fokus |  | besar |  | mA-set | 200 |  | SID (cm) | 100
|  | luas lapangan |  | 25 cm x 25 cm | s-set | 0.1
kVp-acuan |  | No | kVp-set | kVp-ukur | error (%) | Nilai lolos uji | uGy | uGy/mAs | Grafik Output vs kVp
50 |  | 1 |  |  |  | e max ≤ 10% |  |  |  |  | * Bila ada 2 (dua) ukuran fokus, uji hanya dilakukan untuk fokus besar
60 |  | 2 | [8 empty] | * Nilai kVp-acuan (di kolom A) untuk seting ideal, variasi kVp pengujian disesuaikan panel dan kemampuan pesawat
70 |  | 3 | [8 empty] | * Uji dilakukan untuk minimal 5 variasi kVp, dengan step ± 10 kV
81 |  | 4 | [8 empty] | * Selain kVp, hasil ukur kerma (dosis) udara juga dapat terbaca, agar ikut dicatat dalam tabel dengan satuan uGy (micro-Gray)
90 |  | 5 | [8 empty] | * Grafik Output vs kVp hanya untuk info karakteristik ouput pesawat, tidak mempengaruhi hasil uji
102 |  | 6 | [8 empty] | * Kotak grafik tidak perlu diisi/diubah, akan menampilkan grafik secara otomatis sesuai isian hasil uji
109 |  | 7
117 |  | 8
|  |  |  | e max |  | Akurasi kV Lolos?
|  |  |  | informasi dosis keluaran pada ... kVp |  | uGy/mAs
|  |  |  | informasi dosis keluaran pada ... kVp |  | uGy/mAs
|  |  |  | informasi dosis keluaran pada ... kVp |  | uGy/mAs
|  |  |  | informasi dosis keluaran pada ... kVp |  | uGy/mAs
3. | Uji akurasi waktu penyinaran |  |  |  |  | Alat Ukur
| kVp-set |  | 70 |  | mA-set | 200 |  | SID (cm) | 100
| fokus |  | besar
ms-acuan |  | No | ms-set | ms-ukur | error (%) | Nilai lolos uji | uGy | uGy/mAs | Grafik Output vs ms |  | * Bila ada 2 (dua) ukuran fokus, uji hanya dilakukan untuk fokus besar
50 |  | 1 |  |  |  | e max ≤ 10% |  |  |  |  | * Untuk rating tabung rendah, mA bisa diseting 100. Nilai seting mA harus fix untuk semua variasi ms
100 |  | 2 | [8 empty] | * Uji dilakukan untuk minimal 5 variasi ms
200 |  | 3 | [8 empty] | * Hasil ukur kerma (dosis) udara juga terbaca, agar ikut dicatat dalam tabel dengan satuan uGy (micro-Gray)
400 |  | 4 | [8 empty] | * Grafik Output vs ms hanya untuk info lineritas pesawat, tidak mempengaruhi hasil uji
800 |  | 5 | [8 empty] | * Tampilan grafik tidak perlu diisi/diubah, akan menyesuaikan secara otomatis dengan isian hasil uji
|  |  |  | e max |  | Akurasi waktu Lolos?
4. | Uji linearitas keluaran radiasi |  |  |  |  | Alat Ukur
a. Jika mA dan s dapat diatur
| kVp-set |  | 70 |  | s-set | 0.1 |  | SID (cm) | 100
| fokus |  | besar
mA-acuan |  | No | mA | kVp-ukur | uGy | uGy/mAs | CL | Nilai lolos uji | Grafik Output vs mA |  | * Bila ada 2 (dua) ukuran fokus, uji linearitas harus dilakukan untuk semua fokus
160 |  | 1 | [5 empty] | CL ≤ 0,1 |  |  | * Nilai s harus fix dan tidak boleh berubah untuk semua variasi mA
200 |  | 2 | [8 empty] | * Uji dilakukan untuk minimal 3 variasi mA untuk masing-masing fokus
320 |  | 3 | [8 empty] | * Grafik Output vs mA hanya untuk info lineritas pesawat, tidak mempengaruhi hasil uji
400 |  | 4 | [8 empty] | * Tampilan grafik tidak perlu diisi/diubah, akan menyesuaikan secara otomatis dengan isian hasil uji
500 |  | 5 | [8 empty] | * Hasil kVp-ukur juga terbaca, agar ikut dicatat dalam tabel untuk mengetahui pengaruh variasi mA terhadap akurasi kVp
| kVp-set |  | 70 |  | s-set | 0.1 |  | SID (cm) | 100
| fokus |  | kecil
mA-acuan |  | No | mA | kVp-ukur | uG | uGy/mAs | CL | Nilai lolos uji | Grafik Output vs mA
50 |  | 1 | [5 empty] | CL ≤ 0,1
100 |  | 2
160 |  | 3
200 |  | 4
|  |  |  | CL max |  | Linearitas Lolos?
b. Jika mA dan s tidak dapat diatur
| kVp-set |  | 70 |  |  |  |  | SID (cm) | 100
| fokus |  | besar
mA-acuan |  | No | mAs | kVp-ukur | uGy | uGy/mAs | CL | Nilai lolos uji | Grafik Output vs mA |  | * Bila ada 2 (dua) ukuran fokus, uji linearitas harus dilakukan untuk semua fokus
160 |  | 1 | [5 empty] | CL ≤ 0,1 |  |  | * Nilai s harus fix dan tidak boleh berubah untuk semua variasi mA
200 |  | 2 | [8 empty] | * Uji dilakukan untuk minimal 3 variasi mA untuk masing-masing fokus
320 |  | 3 | [8 empty] | * Grafik Output vs mA hanya untuk info lineritas pesawat, tidak mempengaruhi hasil uji
400 |  | 4 | [8 empty] | * Tampilan grafik tidak perlu diisi/diubah, akan menyesuaikan secara otomatis dengan isian hasil uji
500 |  | 5 | [8 empty] | * Hasil kVp-ukur juga terbaca, agar ikut dicatat dalam tabel untuk mengetahui pengaruh variasi mA terhadap akurasi kVp
| kVp-set |  | 70 |  |  |  |  | SID (cm) | 100
| fokus |  | kecil
mA-acuan |  | No | mAs | kVp-ukur | uGy | uGy/mAs | CL | Nilai lolos uji | Grafik Output vs mA
50 |  | 1 | [5 empty] | CL ≤ 0,1
100 |  | 2
160 |  | 3
200 |  | 4
|  |  |  | CL max |  | Linearitas Lolos?
5. | Uji reproduksibilitas tegangan puncak (kVp), waktu penyinaran (s), dan dosis (mGy)
| kVp-set |  | 70 |  | mA-set | 200 |  | SID (cm) | 100
| fokus |  | besar |  | s-set | 0.1
|  |  | No. | kV | s | uGy |  |  |  |  | * Cukup jelas
|  |  | 1 |  |  |  |  | Repro kV lolos?
|  |  | 2 |  |  |  |  | Repro waktu lolos?
|  |  | 3 |  |  |  |  | Repro dosis lolos?
4
5
Rerata
Std
CV
|  | Nilai lolos uji |  | CV ≤ 0,05
6. | Uji kualitas berkas sinar-X
|  | No | Setting |  | Filter tambahan (mm Al) | Hasil ukur (mm Al) | Nilai lolos uji (mm Al)
|  |  | kV | mAs
|  | 1 | 70 | 20 | 0 |  | ≥ 2,1 |  |  |  | *Filter tambahan harus seminimal mungkin. Bila tidak bisa mencapai 0 mmAl, maka filter tambahan dapat dianggap permanen.
|  | 2 | 80 |  | (dilepas) |  | ≥ 2,3 |  |  |  | * nilai HVL yang dicantumkan adalah nilai HVL pada tegangan terbaca 70 kV dan 80 kV
|  | 1 | 70 | 20 | … |  | ≥ 2,1
|  | 2 | 80 |  | (permanen) |  | ≥ 2,3
7. | Uji kebocoran wadah tabung
| mA kontinu |  |  | terbaca
a. Jika mA dan s dapat diatur, maka yang dicatat adalah Laju Paparan
|  |  |  | Kondisi |  | Posisi | Laju paparan max (μGy/jam) | Terkoreksi |  | Nilai lolos uji (mGy/jam)
[8 empty] | (μGy/jam) | (mGy/jam)
|  |  |  | kVp set |  | Kanan |  |  |  | ≤ 1 | *Seting kVp disesuaikan kondisi pesawat, sebagai acuan seting adalah kVp maks di panel dikurangi 10 kV
|  |  |  | kVp max |  | Depan |  |  |  |  | *Untuk rating tabung rendah (≤100 mA pada 100 kVp), kVp set antara 90-100 kV
|  |  |  | mA set |  | Kiri |  |  |  |  | *Bila dapat diseting, waktu uji (s) minimal = 0,5 s
|  |  |  | s set |  | Atas |  |  |  |  | * Nilai mA kontinu jika tidak terdapat dalam spesifikasi pesawat, maka dapat menggunakan pendekatan sesuai NCRP49 dimana untuk kVmax 100 kVp maka digunakan arus kontinu 5 mA, 125 kVp menggunakan 4 mA dan 150 kVp menggunakan 3,3 mA
|  |  |  | mA kontinu |  | Belakang
b. Jika mA dan s tidak dapat diatur (mode mAs), maka yang diukur adalah nilai Paparan BUKAN Laju
|  |  |  | Kondisi |  | Posisi | Paparan terukur (μGy) | Terkoreksi |  | Nilai lolos uji (mGy/jam)
[8 empty] | (μGy/jam) | (mGy/jam)
|  |  |  | kVp set |  | Kanan |  |  |  | ≤ 1 | *Seting kVp disesuaikan kondisi pesawat, sebagai acuan seting adalah kVp maks di panel dikurangi 10 kV
|  |  |  | kVp max |  | Depan |  |  |  |  | *Untuk rating tabung rendah (≤100 mA pada 100 kVp), kVp set antara 90-100 kV
[6 empty] | Kiri |  |  |  |  | *Bila dapat diseting, waktu uji (s) minimal = 0,5 s
|  |  |  | mAs |  | Atas |  |  |  |  | * Nilai mA kontinu jika tidak terdapat dalam spesifikasi pesawat, maka dapat menggunakan pendekatan sesuai NCRP49 dimana untuk kVmax 100 kVp maka digunakan arus kontinu 5 mA, 125 kVp menggunakan 4 mA dan 150 kVp menggunakan 3,3 mA
|  |  |  | mA kontinu |  | Belakang
[5 empty] | Kebocoran max (mGy/jam) |  | Kebocoran Lolos?
8. | Kendali paparan otomatis (AEC)
a. Timer Darurat
| mode/setting |  |  | mAs | Timer (s)
| otomatis |  |  |  |  | Lolos?
| mA tinggi |  |  |  |  | Lolos?
b. Densitas standar dan Uniformitas
tutup kolimator dengan 21 mmAl atau 2 mm Cu
Untuk AEC yang memiliki 3 sensor
| Sensor AEC |  |  |  | Terukur |  | Rerata |  | Deviasi
[5 empty] | mAs | Indeks paparan | mAs | Indeks Paparan | mAs | Indeks Paparan
1 aktif, 2 dan 3 non aktif
2 aktif, 1 dan 3 non aktif
3 aktif, 1 dan 2 non aktif
1 dan 2 aktif, 3 non aktif
1 dan 3 aktif, 2 non aktif
2 dan 3 aktif, 1 non aktif
Deviasi maksimum
Untuk AEC yang memiliki 5 sensor
| Sensor AEC |  |  |  | Terukur |  | Rerata |  | Deviasi
[5 empty] | mAs | Indeks paparan | mAs | Indeks Paparan | mAs | Indeks Paparan
1 aktif, lainnya non aktif
2 aktif, lainnya non aktif
3 aktif, lainnya non aktif
4 aktif, lainnya non aktif
5 aktif, lainnya non aktif
Deviasi maksimum
Densitas standar lolos?
c. Penjejakan
Variasi ketebalan fantom (tegangan tetap)
| Ketebalan Fantom |  |  |  | Tercatat |  | Rerata |  | Deviasi
[5 empty] | mAs | Indeks paparan | mAs | Indeks Paparan | mAs | Indeks Paparan
10 cm
14 cm
20 cm
24 cm
Deviasi maksimum
Penjejakan ketebalan lolos?
Variasi tegangan (pada ketebalan fantom=20 cm)
| Tegangan (kVp) |  |  |  | Tercatat |  | Rerata |  | Deviasi
[5 empty] | mAs | Indeks paparan | mAs | Indeks Paparan | mAs | Indeks Paparan
70
80
90
100
Deviasi maksimum
Penjejakan tegangan lolos?
Kombinasi kVp dan ketebalan fantom (opsional)
| kVp dan tebal fantom |  |  |  | Tercatat |  | Rerata |  | Deviasi
[5 empty] | mAs | Indeks paparan | mAs | Indeks Paparan | mAs | Indeks Paparan
60 kVp dan 10 cm
60 kVp dan 15 cm
80 kVp dan 15 cm
80 kVp dan 20 cm
100 kVp dan 15 cm
100 kVp dan 20 cm
120 kVp dan 15 cm
120 kVp dan 25 cm
Deviasi maksimum
Penjejakan kombinasi tegangan & tebal lolos?
d. Waktu respon minimum
|  |  | pengurangan fantom |  |  | waktu (ms) |  |  |  |  | *fantom yang telah disusun di kurangi satu per satu dan di catat waktunya
|  |  | 1 | [7 empty] | *pengurangan fantom dihentikan setelah waktu menunjukkan nilai konstan (tidak berubah)
2
3
4
5
trespon min (mS)
waktu respon minimum lolos?

## Survey paparan & Pengesahan
PAPARAN RADIASI HAMBUR
Ruang Penyinaran |  |  |  | Lokasi Pengukuran |  |  | Dinding |  |  | Paparan (uGy/jam)
|  |  |  | Posisi |  | Nama ruang | Tebal dinding |  | Material
Panjang |  | : | m | Kanan | : |  |  | cm |  |  | * gunakan fantom atau air dalam ember/galon sebagai penghambur.
Lebar |  | : | m | Kiri | : |  |  | cm |  |  | * gunakan faktor eksposi klinis maksimum, misal Lumbal lateral.
Tinggi |  | : | m | Depan | : |  |  | cm |  |  | * pengukuran 30 cm dari sisi luar tembok ruang penyinaran
set kV |  | : | kV | Belakang | : |  |  | cm
set mAs |  | : | mAs | Atas | : |  |  | cm
|  |  |  | Bawah | : |  |  | cm
Denah:
ALAT UJI DAN ALAT UKUR
No | Nama alat uji dan alat ukur |  |  |  |  | Merk | Tipe & Nomor seri |  |  | Tanggal kalibrasi
1
2
3
4
5
6
7
8
DATA PENGUJI
Lembaga Uji Kesesuaian |  |  |  |  | : | ..........................................................................
Nama Penguji Berkualifikasi |  |  |  |  | : | ........................................
Manajer Teknis/Penyelia |  |  |  |  | : | .........................................
[6 empty] | Penjamin Mutu |  | Pembuat Laporan |  | Penguji